Mediconsult VV  & KALAS & CBR

Slovakia.

Návod na obsluhu I.

Softvérového systému "WATCH" na monitorovanie

umelej ventilácie  a mechanických vlastností pľúc, pre

CENTIVA Critical care ventilator (DATEX – OHMEDA).

© 2004   Mediconsult VV  & KALAS & CBR    Slovakia.

WATCH – DATEX - OHMEDA.

PRE  DATEX – OHMEDA      CENTIVA        Critical Care Ventilator.

Tento softvér (SW) bude spoľahlivo slúžiť  svojmu účelu, len keď bude používaný podľa tohto Návodu na obsluhu. Všetky záruky týkajúce sa SW, ktoré dáva výrobca budú neplatné za predpokladu, že SW nebol podľa Návodu na obsluhu obsluhovaný alebo bol použitý pre iný výrobok ako je deklarované.

SW môže byť používaný len kvalifikovaným a zaškoleným personálom, ktorý si starostlivo prečítal Návod na obsluhu alebo inú sprievodnú dokumentáciu, pri dodržaní predpísaných opatrení, napr. inštalácia a zaškolenie obsluhy zmluvným zástupcom.

Ak tento SW nepracuje tak, ako je popísané v Návode na obsluhu, nedoporučuje sa ho v takomto prípade používať. Tento SW je nadstavbou prístroja na umelú ventiláciu pľúc, komunikuje s prístrojom a preberá údaje meraných veličín z ventilátora. Pri poruche, alebo nepresnosti merania veličín, nevhonou údržbou či opravou ventilátora výrobca SW negarantuje jeho funkčnosť a presnosť. Používajte výhradne s predpísaným ventilátorom, po jeho predpísanej užívateľskej kalibrácii a teste prístroja.

Obsluhovateľ tohoto zariadenia je zodpovedný za všetky poškodenia alebo ujmy na zdraví pacienta, vyplývajúce z nesprávneho použitia, neautorizovaných opráv SW a HW , poškodenia alebo iného zásahu do SW niekým  iným ako výrobcom, či  zmluvným zástupcom výrobcu.

Kontaktujte sa s výrobcom, ak potrebujete radu, vysvetlenie alebo akékoľvek informácie.

Tento softvér je určený  výhradne PRE  CENTIVA  Critical Care Ventilator

(DATEX – OHMEDA)

Prečítajte si prosím  licenčné podmienky pri inštalácii z CD.

# Úvod

Tento Návod na použitie je určený na rýchle oboznámenie sa so softvérom, s jeho možnosťami a systémom práce.

Softvér "WATCH - DATEX"  (ďalej SW) je určený pre spoluprácu počítača (PC) so servoventilátorom (ďalej SV) Datex – Ohmeda Centiva. Obsahuje funkcie monitorovania numerických i analógových parametrov, ako aj pracovných parametrov umelej ventilácie pľúc (UVP). Umožňuje zosnímané údaje archivovať, poprípade preniesť do textového alebo tabuľkového dokumentu a ďalej ich spracovať.

Umožňuje monitorovať parametre mechanických vlastností pľúc (MVP) vo všetkých ventilačných režimoch, ako aj ďalších dôležitých prognostických a diagnostických údajov a optimalizovať parametre UVP ( viď teoretickú časť ).

# Požiadavky na HW a SW

Watch-Datex je plne 32 bitová aplikácia, spustiteľná pod Windows 98 , Win2000, WinNT, WinXP. Na strane ventilátora vyžaduje softvér (SW) Centiva 2.0. U operačného systému (OS) vyžaduje prítomnosť knižníc MFC(DLL) verzia 5.2.,ktoré sa automaticky nainštalujú z inštalačného CD.

PC (personal computer „laptop“) je prepojený so servoventilátorom (ďalej SV) cez sériový port (COM-1)  priloženým sériovým  káblom v zapojení „nulový modem“.

Prepojovací kábel pripájajte na konektory pri vypnutých prístrojoch, t.j. ventilátora i PC (laptopu).!!!

# Inštalácia

Inštalácia sa spúšťa z CD disku automaticky, alebo zvolením úlohy SETUP. Inštalácia prebieha automaticky do adresára C:\Program files\. Zástupca sa nachádza v adresári, ale vytvorí sa aj na obrazovke PC. Inštalácia prebieha štandardnými oknami “Windows installer”. obr. 1.  Pokiaľ chcete uložiť program do iného adresára, než Vám navrhuje SW, zvoľte si kliknutím na tlačítko Browse, vyberte iný adresár a po voľbe kliknite na Next .

V prípade súhlasu s navrhnutým adresárom kliknite Next. obr 2.

Obr. 1							Obr.2.

Inštalácia bude automaticky pokračovať po potvrdení inštalácie  kliknutím na Next, obr.3. Súbory sa nainštalujú a ich inštaláciu môžete sledovať na obr.4.

Obr.3							Obr.4

Kompletnú inštaláciu  oznámi obrazovka „Installation complete“ Kliknite na tlačítko Close. Inštalácia sa tým ukončí. Obr. 5   Na obrazovke monitora PC sa objaví „zástupca“ (Shortcut for watchdatex.exe) Obr.6

Obr.5								Obr.6

Odinštalovanie je možné štandardným spôsobom pre Windows, cez menu  Štart, Nastavenia , Ovládací panel – Pridať alebo odobrať softvér. Vyberte „Watch Datex“, označte a zvoľte Odstrániť.

Prvé spustenie SW WATCH - DATEX

Pripojte sériový kábel na sériový port počítača a opačný koniec na sériový port ventilátora. Obr. 8 a 9.

Zapnite ventilátor a vykonajte predpísané testy. Spustite niektorý ventilačný režim a namiesto pacienta pripojte dýchací vak za účelom simulácie  umelej ventilácie pľúc.

!!! Neodporúča sa zapájať sériový kábel do konektorov za chodu ventilátora, resp. ak je už zapnutý sieťový vypínač zariadení  !!!

Kliknite na ikonu „Shortcut for watchdatex.exe“  (obr. 6), otvorí sa Vám obrazovka Info - obr.7 s informáciou.

Obr.7           Kliknite na tlačítko  Next				Obr. 8.Pripojenie sériového kábla na PC

Obr. 9 Pripojenie sériového kábla do konektoru na ventilátore  „Centiva“

Otvorí sa Vám okno WatchDatex Info  obr.10.

!!!

Prečítajte si prosím  licenčné podmienky a pre ich potvrdenia a súhlas s nimi zadajte do okna „Serial Number“ sériové číslo SW, ktoré je napísané na CD disku  pod SN: XXXXXXXXX.

Potom kliknite na tlačítko Accept, čím dokončíte prvú inštaláciu. Otvorí sa Vám základná obrazovka monitora, tzv. vstupné okno obr.11.

Pri nasledovnej práci so SW sa už licenčné ujednanie a zadanie sériového čísla nebude zobrazovať. Jedine pri opakovanej inštalácii v prípade poruchy, zavírenia a pod.

# Všeobecný popis monitora.

Po spustení úlohy kliknutím na ikonu „zástupca“ (Shortcut for watchdatex.exe)  sa otvorí vstupné okno. Watch Datex ( Datex Ohmeda Com 1.x)

Obr.11

V strednej časti obazovky vľavo sa vypíšu aktuálne navolené parametre UVP(modré údaje), v strednej časti čas inicializácie (červený časový údaj - initialization) Ak budete ukladať údaje cez funkciu „Record“ nájdete údaj o začatí nahrávania pod údajom o inicializácii ( červený časový údaj - record).

V dolnej časti obrazovky sa nachádzajú dve rady tlačítok, ktorými sa ovládajú jednotlivé úlohy softvéru kliknutím kurzorom na príslušné tlačítko. Nad nimi je výpis „Communication is started – initialization“ Komunikácia je inicializovaná. V prípade, že komunikácia medzi PC a ventilátorom (SV) prebieha úspešne, výpis sa zmení na:“ Communication is runing“ komunikácia prebieha.  V tomto prípade môžete začať so softvérom pracovať. V prípade problémov alebo rozpojenia sériového kábla sa objaví výpis „Communication is breaking or sleeping“.

Obr.12

Čo ovládajú jednotlivé tlačítka ?

P-t – otvára úlohu znázornenie P/t krivky v ľavej hornej časti obrazovky

Q-t - otvára úlohu znázornenie Q/t krivky v ľavej hornej časti obrazovky, ktorá prekryje zobrazenie P/t krivky. Kliknutie späť na P-t sa otvorí znovu obrazovka P/t.

Tlačítka Q-V, V-P a Cst-i otvárajú grafické okná Q/V a V/P sľučiek v dolnej časti obrazovky, podobne tlačítko Cst-i otvára grafické znázornenie krivky inspiračnej statickej poddajnosti pľúc.

Krivka statickej poddajnosti bude verne znázorňovať reálnu Cst-i len v prípade režimu VCV (CMV) za podmienky, že Tp ( čas poinspiračnej pauzy) bude nastavený na nulové hodnoty

Tp = 0. V iných režimoch UVP a hlavne v režimoch so spontánnou dychovou aktivitou bude krivka len  orientačná.

Pri sledovaní sľučiek Q-V a V-P umožňuje SW zaznamenať zvolenú sľučku – zmraziť ju na obrazovke tak, že kliknete na tlačítko Set Ref – sľučka sa uloží do pamäte. Potom kliknite na View Ref a nahratá sľučka sa zobrazí na obrazovke červenou farbou. Tá bude stáť – statický obraz- ako referenčná. Reálne prebiehajúce sľučky budú dynamicky zobrazované - čiernou farbou. Vybratie ďalšej sľučky urobíte stlačením Set Ref a jej zobrazením View Ref.

Obr.13

Obr.14.

Ďalším tlačítkom je Moni – ktoré spúšťa úlohu digitálne zobrazovaných parametrov v pravej časti obrazovky (Monitor).

Na obrazovke sa znázornia hlavné monitorované i vypočítané parametre ( ich názvoslovie a význam je v teoretickej časti).

Obr.15

Pre rozšírený monitoring a diagnostiku je znázornenie parametrov možné zmeniť kliknutím na tlačítko Diag v zobrazení Monitor. Obr.15.

V hornej časti sú označené:

Meraný parameter – par

Merná jednotka ()

Aktuálny parameter - act

Parameter trend 5 minút - actfil

Parameter trend 30 minút - oldfil

Rozdiel actfil – oldfil parametrov - delta

V dolnej časti je parameter Weight(kg), ktorého zadanie je potrebné pre výpočet optimalizovanej UVP.

Zmeniť ho môžete stlačením tlačítka SET/NEW, ktoré je umiestnené v dolnej rade tlačítok. Po kliknutí na tlačítko Set/New sa otvorí okno Set, (obr.16) v ktorom môžete zadať hmotnosť pacienta v kg. Kliknite kurzorom do okienka hmotnosť, vymažte starý údaj a prepíšte ho novým. Potom kliknite na tlačítko OK .

Obr.16

Pokiaľ začínate pracovať s novým pacientom, je potrebné údaje trendov predošlého pacienta uložiť alebo vymazať. Ak kliknete na tlačítko New, údaje od predošlého pacienta sa vymažú. Pokiaľ si chcete uchovať predošlé údaje, prečítajte si podrobne kapitolu „Trendy jednotlivých parametrov“.

Zaškrtávacie poličko Maximize on start slúži na automatické nastavenie obrazovky PC. Ak je zaškrtnuté, monitorovaví SW sa maximalizuje na celú obrazovku automaticky.

V dolnej časti obrazovky sú ešte dve tlačítka Record a Play. (Obr. 12). Ich funkcia je nasledovná. Po klinkutí na tlačítko Record (Nahraj) sa otvorí okno „Uložiť ako (Save as)“ a Vy si možete zvoliť názov súboru pod ktorým sa údaje budú ukladať. Default je vytvorený súbor log.txt. Odporúčame súbor definovať napríklad názvom: Meno_dátum_log.txt. Kliknutím na tlačítko Uložiť začne softvér ukladať všetky údaje idúce zo SV na HDD do súboru s názvom „log.txt“, alebo Vami zvoleným názvom.  Vedľa tlačidiel sa znázorní červený krúžok s názvom REC (Record on). Znamená to, že údaje sú ukladané. Opakovaným stlačením tlačítka Record ukončíte nahrávanie údajov a červený krúžok zmizne (Record off). Objem údajov je cca 6-10 kBytov / min. Opakované kliknutie na tlačítko Record ukončí nahrávanie. Opakované nahrávanie vymaže predošlý súbor log.txt, ak ste nezvolili vlastný názov. Predtým ale SW upozorní na možné prepísanie súboru.

Obr. 17.

Tieto údaje sa dajú využiť na prezentáciu UVP na obrazovke PC. Po spustenú WATCH-DATEX nechajte prebehnúť inicializáciu. Potom kliknutím na tlačítko Play (Prehraj) sa otvorí okno „Otvorenie“ V tomto prípade nesmie byť pripojený počítač na SV, alebo SV musí byť vypnutý.

Obr. 18

Vyberiete si súbor log.txt a otvoríte.

Obr. 18.

Ak bol súbor premenovaný, potom „meno_súboru_log.txt“ Týmto spôsobom spustíte prehrávanie uloženého súboru. Program bude monitorovať a spracovávať údaje tak, akoby to bolo pri aplikácii UVP v reálnom čase.

Týmto spôsobom si môžete uchovávať zaujimavé úseky UVP za účelom analýzy, alebo didaktiky.

Na inštalačnom CD disku v adresári „Samples“ nájdete niekoľko príkladov nahratých súborov „log.txt“, ktoré si môžete spustiť a prezrieť.

Trendy jednotlivých parametrov

V dolnej časti obrazovky je ešte tlačítko Trend. Po kliknutí na toto tlačítko sa otvorí okno trendov, kde sú znázornené jednotlivé predzvolené parametre v trendovej krivke. Trendy parametrov sa vytvárajú automaticky po spustení úlohy Monitor. Znamená to , že pre nahrávanie trendov musí byť úloha monitor aktívna - spustená. Trend aktuálne ukladaný na HDD má pridelený názov súboru „trend.txt“

Základný obrázok trendov je na obr.19.

Obr.19. Trendy ich prehliadanie a ovládanie.

Trendy vyšie uvedených parametrov sú automaticky ukladané v intervale 5 minút. Prehliadanie toho ktorého z trendov sa urobí kliknutím kurzoru na záložku so skratkou veličiny. Trend sa zobrazí od času „teraz“ do času reálne uloženého. Na jednom liste - stránke (Page) je trend do -24 hodín. 24 hodinové intervaly sú uložené ako stránky (Page) a pokiaľ je trendovaná veličina napríklad 72 hodín, má 3 stránky, po ktorých sa presúvame kliknutím na tlačítko stránka vpred <<  , či vzad >>

Medzi posúvačmi stránok je znázornené číslo stránky vyjadrujúce dni. Dnešný deň = 0, predošlých 24 hod. = 1 atď.

Posúvanie kurzora (krížík) – Zvoľte si rýchle posúvanie kliknutím na tlačítko Play, alebo krokový posun  kliknutím na tlačítko Step. Pohyb kurzora sa riadi kliknutím na ovládač < a ( Späť)

> (Vpred) a dá sa zastaviť kliknutím na ovládač Stop ║.

Po zapnutí monitorovacieho SW WATCH-DATEX je potrebné ( samozrejme, ak sa jedná o nového pacienta) vymazať staré trendy, čo môžete spraviť kliknutím na tlačítko Clear.

V prípade, že predošlé trendy chcete uchovať, nahrajte ich kliknutím na tlačítko Save. Otvorí sa okno Uložiť ako (Save as), a umožní vám nahrať trendy ako súbor „ názov_súboru_trend.txt“ a archivovať ich. Kedykoľvek ich môžete prezerať po spustení monitorovacieho SW otvorením – kliknutím na tlačítko  Open a vybratím uloženého súboru trendov.

Obr.20 Uloženie trendov.			Obr.21 Otvorenie trendov

Export údajov jednotlivých trendovaných veličín.

Export údajov do formátu, ktorý je čitateľný tabuľkovým kalkulátorom napr. MS-Excel, je možné urobiť nasledovne. Zvoľte si kliknutím na záložku trendu, ktorý chcete exportovať. Ten sa zobrazí na obrazovke trendov. Kliknite na tlačítko Exp ( export) , otvorí sa  okno Save as –Uložiť ako (obr.20) Zadajte názov súboru napr: MV_Novák_11-2-2004.txt. Trend napr MV (minútová ventilácia) , ktorý je uložený v trendovom súbore sa uloží ako vyššie uvedený súbor. Na dĺžke prakticky nezáleží. Tento súbor môžete importovať do MS-Excel a ďalej s ním pracovať. Takto môžete exportovať všetky údaje od zvoleného pacienta a štatisticky či graficky spracovávať, tlačiť a pod. Trend uložený vo vašom SW sa samozrejme nevymaže. Tento proces môžete robiť s už uloženými údajmi trendov kedykoľvek.

Optimalizácia UVP.

Modul návrhu optimálnej UVP vychádza z predpokladu, že chcete dosiahnuť čo najnižší špičkový alveolárny tlak PAI pri minimálnom inadvertnom PEEPi.

Obr. 22.  Optimalizačný modul

Druhým predpokladom je, že pacient je stabilizovane ventilovaný zvoleným MV a eliminácia CO2 je adekvátna metabolickému statusu pacienta, resp. ste s ventiláciou pľúc spokojní.

SW vám navrhne VT a f , sekundárne MV.  Pri hodnotách SW navrhne by ste mali  dosiahnuť minimálny PAI, pri čo najnižšom PEEPi, ale bez výraznejšieho vplyvu na elimináciu CO2 a oxygenáciu.

V prvom stĺpci je veličina v druhom aktuálne hodnoty a v treťom predošlé hodnoty (prev).

Hmotnosť v kg musíte zadať manuálne cez Set/New. Zmeňte hmotnosť a kliknike OK.

Dôležité:Nezabudnite, že je to matematicko-fyzikálna procedúra vypočítaná SW a má len odporúčací charakter !!! ( ONLY RECOMENDED !!!)

Obr.23. Celkový pohľad na pripojený „laptop“ (PC) k ventilátoru Centiva.

Ukladanie grafických záznamov jednotlivých okien.

Pre štúdium, archiváciu a prezentácie je možné uložiť aktuálny grafický obraz jednotlivých okien nasledovne.

V bežiacom monitorovacom programe  ® WATCH kliknite na hornú (modrú) časť vybraného okna, čím ho aktivujete. Farba hornej lišty aktívneho okna sa zmení na sýtomodrú.

Potom stlačte na klávesnici klávesy Ctrl + Alt a držte ich. V momente, kedy chvete krivku uložiť stlačte  na klávesnivi klávesu Print Scrn. Vybrané okno sa uloží do Schránky (Clipboard). V počítačovej reči ste spravili úkon „kopírovanie“ (copy). Otvorte program napr MS-Word, MS-PowerPoint a štandardným spôsobom vykonajte operáciu Vložiť (Paste). Okno sa prenesie do zvoleného programu, kde ho môžete upravovať.

Obr. 24

Vyššie opísaným spôsobom i môžete preniesť (prekopírovať) hociktoré okno či grafických, alebo číselných údajov, ako aj trendov.

Technické parametre:

Operačný systém					Windows 98 a vyššie

Prepojenie medzi PC a  Ventilátorom			RS232 ( nulový modem)

Vzorkovacia frekvencia					min. 16 ms

Merané parametre.

TI (čas inspíria ) /sek./ 									±10%

TE  (čas exspíria) /sek./ - 								±10%

T I % (percentuálny pomer trvania

dĺžky inspiračného času z ventilačného cyklu) /%/ - 				±10%

f  ( frekvencia dýchania) /d/min. /							±5%

VT  = VTE (dychový objem ) /lit./							±5%

MV (minútová ventilácia ) /lit/min./	                                                                          ±5%

PAWmax  /kPa, alebo cmH2O/								±5%

PAW min  ( PEEP) /kPa, alebo cmH2O/							±5%

(I     ( Prvá inspiračná časová konštanta

celého systému –pľúca + ventilačný okruh + ventilátor) /sek./                             	±10%

(E ( Prvá exspiračná časová konštanta

celého systému –pľúca + ventilačný okruh + ventilátor) /sek./			±10%

Vypočítané parametre

Cst  ( Statická poddajnosť ) /  lit/kPa  / 						±15% *

Cdyn  (Dynamická poddajnosť) /  lit/kPa						±15%

RI AW ( Inspiračný odpor dýchacích ciest + odpor  ET kanyly)  / kPa/lit/sek  /		±15% *

RI sys ( Inspiračný odpor systému

pľúca + ventilátor +ET kanyla - stredná hodnota ) / kPa/lit/sek  /		±20%

RE sys ( Exspiračný odpor systému

pľúca + ventilátor  +ET kanyla - stredná hodnota) / kPa/lit/sek  /    		±20%

PAI  ( Špičkový alveolárny tlak) / kPa /							±10% *

PEEPi = PAE inadv  /kPa/									±20% *

PAE (Minimálny alveolárny tlak na konci exspíria

suma inadvertného PEEPi  + mechanického PEEP) /kPa/			±15%

Graficky znázornené parametre krivky: P/t  Q/t  V/P   Q/V   Cst-i

Všetky krivky  sú znázorňované prakticky v reálnom čase s omeškaním do 600 msek.

Filtrácia artefaktov:  matematickým filtrom je do ± 15% z reálnej hodnoty

Údaje pre krivku statickej poddajnosti  Cst-i  filtrované.

Rýchlosť autozoomu v stabilizovanej UVP  do 60 sek.

Kapacita pre ukladanie záznamov.

Ukladanie trendových kriviek (trend.txt)

Ukladanie celého záznamu o ventilácii (log.txt)

Hodnoty nie sú filtrované žiadnym filtrom

Ukladanie záznamov je bez  SW obmedzenia – obmedzením je len kapacita hardvéru – HDD  PC

Pozn.

Presnosť a odchýlka vypočítaných parametrov je udávaná pri meraniach na modeli pľúc podľa normy ISO pre normálne pľúca, pľúca s poklesom poddajnosti na polovicu východzej hodnoty a pľúca so vzostupom odporu dýchacích ciest na dvojnásobné hodnoty.

!!! V režime BiPAP (Bilevel) a SIMV sú výsledky výpočtov i kriviek ovplyvnené spontánnou ventiláciou pacienta počas Ti aj Te ( Thigh/Tlow), najpresnejšie výsledky sú v 30 min trende, ktorý eliminuje (spriemeruje) odchýlky spôsobené spontánnym dýchaním.

Tento SW je určený pre pacientov s hmotnosľou nad 5 kg.  Pracuje od hodnôt inspiračného prietoku nad 5 l/min.

Pre novorodencov a malé deti je k dispozícii pediatriká verzia. ® WATCH – P.

* pri extrémnom bronchospazme napr. Status astmaticus, bude meranie menej presné ako je uvedené

Dodávka SW.

Softvér ®  WATCH-DATEX je dodávaný na CD médiu, ktoré obsahuje.

- Inštalačné súbory sofrvéru

- Návod na použitie

- Teoretické vysvetlenie funkcie SW a fyzilálno-medicínske vysvetlenie monitorovania MVP

- Modelové príklady nahraných situácií UVP

# Text boxes

Kliknite sem pre  aktiváciu  okna P/t krivky

REC zapnutie nahrávania údajov

UPOZORNENIE:

Poruchy SW spôsobené neodbornou obsluhou alebo nedodržaním pokynov uvedených v Návode na obsluhu, nebudú uznané ako predmet záručnej reklamácie.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať na SW zmeny, ktoré podstatne neovplyvnia vlastnosti softvéru.

! ! !

Tento softvér  a jeho matematicko-fyzikálne princípy sú registrované a chránené. Táto nová diagnostická metóda je registrovaná ®  MZ SR pod číslom : OORZ 1189-98. a je chránená podľa autorského práva .

Kopírovanie a nelegálne šírenie SW, jeho častí a matematicko-fyzikálnych princípov sa hodnotí ako porušenie zákona a autorských práv vlastníkov.

Posuvník

Teraz

Now

Čas v hodinách od súčasného času (now) - predošlých

24 hod

Hodnota

Jednotlivé trendované veličiny- otvoriť kliknutím na záložku

Vymazať trendy

Nahrať trendy

Otvoriť nahrané trendy

Exportovať prehliadaný

trend do súboru, ktorý sa dá otvoriť v MS-Excel

Hodnota veličiny

na ktorej je kurzor

Stránka   Číslo    Stránka

Vpred     strany    späť

Krokový pohyb

kurzorom

Rýclly pohyb

kurzorom

Späť    Stop    Vpred

Posun kurzora

Q/V krivka so zobrazením

„zmrazenej“ červenej krivky

P/t krivka