| ® WATCHDATEX |  |  |
| --- | --- | --- |

(Ohmeda Com 1.0 Serial Protocol)

Centiva/5 Critical Care Ventilator (DATEX-OHMEDA)

Softvér "WATCH - DATEX" je určený pre spoluprácu počítača (PC) so servoventilátorom Datex – Ohmeda Centiva. Obsahuje funkcie monitorovania numerických i analógových parametrov, ako aj pracovných parametrov umelej ventilácie pľúc (UVP). Umožňuje zosnímané údaje archivovať, poprípade preniesť do textového alebo tabuľkového dokumentu a ďalej ich spracovať.

|  | Umožňuje monitorovať parametre mechanických vlastností pľúc (MVP) vo všetkých ventilačných režimoch, ako aj ďalších dôležitých prognostických a diagnostických údajov a optimalizovať parametre UVP |
| --- | --- |

| Technické parametre: |
| --- |
| Operačný systém | Windows 98 a vyššie |
| Prepojenie medzi PC a Ventilátorom | RS232 ( nulový modem) |
| Vzorkovacia frekvencia | min. 16 ms |
| Merané parametre: |
| TI (čas inspíria ) /sek./ | ±10% |
| TE (čas exspíria) /sek./ | ±10% |
| T I % (percentuálny pomer trvania dĺžky inspiračného času z ventilačného cyklu) /%/ | ±10% |
| f ( frekvencia dýchania) /d/min./ | ±5% |
| VT = VTE (dychový objem ) /lit./ | ±5% |
| MV (minútová ventilácia ) /lit/min./ | ±5% |
| PAWmax /kPa, alebo cmH2O/ | ±5% |
| PAW min ( PEEP) /kPa, alebo cmH2O/ | ±5% |
| I ( Prvá inspiračná časová konštanta celého systému –pľúca + ventilačný okruh + ventilátor) /sek./ | ±10% |
| E ( Prvá exspiračná časová konštanta celého systému –pľúca + ventilačný okruh + ventilátor) /sek./ | ±10% |
| Vypočítané parametre: |
| Cst ( Statická poddajnosť ) /lit/kPa/ | ±15% * |
| Cdyn (Dynamická poddajnosť) /lit/kPa/ | ±15% |
| RI AW ( Inspiračný odpor dýchacích ciest + odpor ET kanyly) / kPa/lit/sek / | ±15% * |
| RI sys ( Inspiračný odpor systému pľúca + ventilátor +ET kanyla - stredná hodnota ) /kPa/lit/sek / | ±20% |
| RE sys ( Exspiračný odpor systému pľúca + ventilátor +ET kanyla - stredná hodnota) /kPa/lit/sek / | ±20% |
| PAI ( Špičkový alveolárny tlak) /kPa/ | ±10% * |
| PEEPi = PAE inadv /kPa/ | ±20% * |
| PAE (Minimálny alveolárny tlak na konci exspíria suma inadvertného PEEPi + mechanického PEEP) /kPa/ | ±15% |
| Graficky znázornené parametre krivky: P/t Q/t V/P Q/V Cst-i |
| Všetky krivky sú znázorňované prakticky v reálnom čase s omeškaním do 600 msek. Filtrácia artefaktov: matematickým filtrom je do ± 15% z reálnej hodnoty. Údaje pre krivku statickej poddajnosti Cst-i filtrované.Rýchlosť autozoomu v stabilizovanej UVP do 60 sek. |
| Kapacita pre ukladanie záznamov: |
| Ukladanie trendových kriviek (trend.txt). Ukladanie celého záznamu o ventilácii (log.txt). Hodnoty nie sú filtrované žiadnym filtrom. Ukladanie záznamov je bez SW obmedzenia – obmedzením je len kapacita hardvéru – HDD PC |
| Pozn.: |
| Presnosť a odchýlka vypočítaných parametrov je udávaná pri meraniach na modeli pľúc podľa normy ISO pre normálne pľúca, pľúca s poklesom poddajnosti na polovicu východzej hodnoty a pľúca so vzostupom odporu dýchacích ciest na dvojnásobné hodnoty. !!! V režime BiPAP (Bilevel) a SIMV sú výsledky výpočtov i kriviek ovplyvnené spontánnou ventiláciou pacienta počas Ti aj Te ( Thigh/Tlow), najpresnejšie výsledky sú v 30 min trende, ktorý eliminuje (spriemeruje) odchýlky spôsobené spontánnym dýchaním Tento SW je určený pre pacientov s hmotnosľou nad 5 kg. Pracuje od hodnôt inspiračného prietoku nad 5 l/min. |
| * pri extrémnom bronchospazme napr. Status astmaticus, bude meranie menej presné ako je uvedené |

| Cenník (1 ks): |
| --- |
| množstvo do (ks) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| Sk | 16000 | 14000 | 13000 | 12000 | 11000 |
| EUR | 400 | 350 | 325 | 300 | 275 |

| Distribútori : | www | mail |
| --- | --- | --- |
| SK |
| Kalas s.r.o | http://www.kalas.sk | kalas@kalas.sk |
| Mediconsult VV |  | torokp@he.psg.sk |
| Messer Tatragas s.r.o | http://www.messer.sk/sk/medicina.htm | jaroslav.tonkovic@messer.sk |